目    录

|  | 前言……………………………………………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能及技术指标………………………………………………… | 2 |
|  | 仪器简介………………………………………………………… | 3 |
|  | 首次使用准备工作……………………………………………… | 5 |
|  | 快速入门………………………………………………………… | 8 |
|  | 具体操作………………………………………………………… | 9 |
|  | 仪器功能详解…………………………………………………… | 16 |
|  | 曲线的妙用……………………………………………………… | 26 |
|  | 注意事项………………………………………………………… | 28 |

请注意：

仪器工作时应避免冲击和震动、避免外界强磁场的干扰!

仪器应放在无强烈热辐射及周围无强腐蚀气体的清洁环境中!

请详读说明书后再进行实验！！平行实验合格后，作对比实验！！

仪器出厂前已调试合格，无须用户校正!

一、前   言

感谢尊敬的用户选择我公司生产的碧月牌5B-3（C）型COD速测仪。

在二十世纪八十年代初，我所发明了催化快速测定污水中化学需氧量（COD）的方法；并在中国首家研制出第一代实验室用COD速测仪，用以替代长期以来国内外普遍使用的“2小时回流消解、滴定求值”的测定方法，使其具备快速、低耗、简便、准确、可靠等特点。将测定COD需用3、4个小时的传统方法变成历史。

本仪器采用一种特制试剂，它含有一种复合催化剂，既加速反应，又对氯离子具有抗干扰作用。水样与特制试剂D和试剂E在消解器中进行快速氧化还原反应，反应后产生的三价铬离子，通过分光光度法测定其浓度，从而得出相应COD值。

在九十年代初期，我们又成功开发出了用仪器测定地表水方法，长期以来，我国用Mn法和Cr法测定地表水误差大，操作烦琐、精度及准确度低；而使用我所5B-3(B)型COD速测仪测定地表水可以达到快速、准确、可靠的效果。

5B-3（C）型COD快速测定仪为我公司第六代产品，无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大的改进。可适合不同用户的多种需求，多项功能并获国家专利，可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。

5B-3(C)型COD速测仪为智能型，是能够准确测定工业废水、生活污水、中水及江湖流域化学耗氧量（COD）的良好工具之一。

二、功能及技术指标

Ⅰ. 主要功能：

※  存储999个数据（精确保存测定时间、数据）

※  打印当前数据和历史数据

※  向计算机传输当前数据和历史数据

※  内存99条曲线，可自行修订、保存，为用户测定多项指标提供保存曲线
随时更改并保存

※  自动置零

※  能准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水

Ⅱ. 主要技术性能：

| 测定范围： | COD： | 5-5000 mg/L | （分段取样，数据直读） |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定精度: | COD： | ±5% | （污水） | ±10% | （地表水） |
| 测定时间 | COD： | 20分钟同时测定12/25/36只水样 |
| 测定数量： | 12/25/36 | （用户在定货时可选） |
| 消解温度： | 65-190℃（连续可调） |
| 温度精度： | ±0.5℃ |  |  |  |
| 曲线数量： | 99条 |  |  |  |
| 存储数据： | 999个 |  |  |  |

三、仪 器 简 介

Ⅰ. 主机键盘示意图：

Ⅱ. 消解器键盘示意图：

| 2分钟 | 10分钟 | X分钟 | ▲ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ▼ |

| 主机操作控制面板说明 主机控制键介绍： |
| --- |
| 空白/1 |  | 空白溶液置满 |
| 打印/2 |  | 打印当前数值 |
| 通信/3 |  | 将当前测定数据或历史数据上传至计算机 |
| 测量/4 |  | 仪器测定状态 |
| 曲线/5 |  | 进行选择曲线 |
| 时间/6 |  | 查看当前时间 |
| 查看/7 |  | 查看历史数据 |
| 保存/8 |  | 保存当前测定数据 |
| 校正/9 |  | 标样校正，自动修改曲线 |
| 置零/0 |  | 黑体置零块置零 |
| ▲ |  | 在进行选择性任务时使用，例如选择曲线等 |
| 设置/· |  | 对仪器参数重新进行修改时使用 |
| ▼ |  | 在进行选择性任务时使用，例如选择曲线等 |
| 取消 |  | 中断当前操作返回初始状态 |
| 删除 |  | 修改数据时，先要按此键进行数据清除 |
| 确定 |  | 操作认可键，在选择曲线和设置参数过程中使用 |

消解器操作面板简介

| 16、10分钟 |  | 10分钟定时 |
| --- | --- | --- |
| 17、2分钟 |  | 2分钟定时 |
| 18、X分钟 |  | 自行设定定时时间 |
| 19、▲▼键 | 调节设定温度 |

四、首次使用准备工作

1.  试剂的配制：将随机配带的固体试剂，配置成液体试剂分别装入5mL和1mL随机配带的定量瓶中待用 ，分别为4.8mL 和0.7mL。试剂具体配置方法如下：

D试剂的制备：

小瓶（100个样）：将一瓶固体粉状D试剂放于100mL烧杯中，加入75mL蒸馏水。在不断搅拌下加入5mL硫酸直至溶解后，移入细口瓶中备用。

大瓶（500个样）：将一瓶固体粉状D试剂放于500mL烧杯中，加入348mL蒸馏水，在不断搅拌下加入22mL硫酸直至溶解，移入细口瓶中备用。

E 试剂的制备：

小瓶（100个样）：将一瓶固体粉状E试剂放于1000mL烧杯中，加入500mL硫酸（AR，比重为1.84），过夜或微热即可溶解，摇匀后移入500mL棕色细口瓶中。

大瓶（500个样）：将一瓶固体粉状E试剂放入盛有2500mL硫酸（AR，比重为1.84）的瓶中，过夜或微热即可溶解，摇匀后备用。

AR为分析纯

注意：将配制好的试剂移入细口瓶中备用，盛放D试剂容器应用橡胶塞或盖，请勿使用玻璃磨口塞；盛放E试剂用细口瓶装，封口以防浓硫酸吸入空气中水分！

2.  标样的配制：当检测仪器的性能或校正仪器时，必须用到标准样。通常可以从环保部门购买。或者可以自己来配制，具体方法如下：

准确称取（分析天平）干燥（在120℃下烘干2小时，放在干燥器中冷却）的邻苯二甲酸氢钾0.4251g，定溶到1000mL的蒸馏水中。此溶液的COD值为500mg/L。

3、实验器具的准备

| 编号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 作 用 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏水 | -- | 2500ml | 用于溶解固体试剂、稀释液体 | 自备 |
| 2 | 硫 酸 | 分析纯 | 600ml | 用于溶解固体试剂 | 自备 |
| 3 | 烧 杯 | 100ml | 1 | 溶解D试剂时容器 | 自备 |
| 4 | 烧 杯 | 1000ml | 1 | 溶解E试剂时容器 | 自备 |
| 5 | 移液管 | 5ml\1ml | 3 | 取液准确量取水样和试剂 | 自备 |
| 6 | 吸耳球 | 中号 | 1 | 配合移液管 | 自备 |
| 7 | 量 筒 | 100\500ml | 1 | 量取溶液 | 自备 |
| 8 | 搅拌棒 | 玻璃 |  | 搅拌液体 | 自备 |
| 9 | 反应管 | 耐高温 | 14 | 水样加试剂在管中反应 | 随机 |
| 10 | 冷却槽 | 10孔 | 1 | 反应后冷却 | 随机 |
| 11 | 比色皿 | 30mm | 4 | 比 色 | 随机 |
| 12 | 定量器 | 1ml | 1 | 半自动定量试剂D | 随机 |
| 13 | 定量器 | 5ml | 1 | 半自动定量试剂E | 随机 |
| 14 | 茶色瓶（细口） | 500ml | 1 | 存储多余E试剂 | 自备 |
| 15 | 邻苯二甲酸氢钾 | 分析纯 | 5g | 自校准仪器 | 自备 |

每次在实验之前，必须将反应试管、比色皿、取量的玻璃用具进行清洗（对结果要求比较严格的最好在1：10HNO3溶液中浸泡1小时后清洗烘干备用）。保证各用具在实验过程中不会影响做值。

4.  厂家随机配带了5mL和1mL两种型号定量器，主要用来量取试剂（如图1）。在初次使用前，必须对其进行调整。方法如下：

a. 将定量帽压到最低部，然后拧松滑动块，使滑动块的下沿对准0.7mL或4.8mL的刻度（定量器上有2个刻度，以靠顶部的刻度为准）。再将滑动块拧紧固定（如图2）；

b. 将配置好的试剂分别倒入底瓶中（如图3）；

c. 将定量器分别放入底瓶中。将活塞提到最高再压到底，此一个行程就是所定容积。注意在初次用时，应将液体中的气体排出（如图4--5）；

图1               图2         图3         图4               图5

注意：定量器为方便用户量取试剂而提供，用户可根据具体情况来选择是否使用，当定量器破碎后可以使用刻度吸管代替，但是效果不佳！！

5.  仪器随机提供的冷却槽用于空气冷却和水冷却。从实验步骤来看，将消解好的反应溶液必须进行定时的空冷和水冷。将水冷却槽中加入自来水，当消解结束后取出反应管依次放入冷却槽的空冷架上空冷2分钟后，最后依次放入水冷槽中冷却至室温（水冷2分钟），如一次做样多，使水冷槽中冷却水升温，需重新换自来水。使反应管彻底冷却到室温。

6.  将消解器接通电源，打开开关，消解器会自动升温至165℃并自动恒温，

7、打开主机开关，屏幕显示“连华科技”。主机预热的时间在15～20分钟。通常在将反应管放入消解器进行消解时，才将主机打开预热。

8、空白与试样必须使用同一次配置的试剂，即试剂D和试剂E。

9、仪器检验过程中所取的数据，须在详读本说明书的内容和熟练操作情况下进行对比实验，并且须具备对于化学回流法的操作和误差有充分估计或实验的情况下进行。

五、快速入门

.测定 COD实验流程：

实验基本步骤：

※ 打开消解器开关，自动升温至165度,按[▲]键或[▼]键停止蜂鸣;

※ 取蒸馏水（空白）及水样（待测）各2.5mL于相应试管中；

※ 分别依次加入0.7mL D试剂和4.8mL E试剂后消解10分钟；

※ 消解完毕在冷却架上空冷2分钟后加入2.5mL蒸馏水摇匀；

※放入水槽中进行2分钟水冷后,分别倒入比色皿中,放入比色计读取浓度值。

六、具 体 操 作

操作过程：（文字叙述）

（1）打开消解器开关 ，绿色屏幕显示165，红色屏幕的数字开始向上变化，表示开始升温，当温度经过10-30分钟后，红色数字同样显示165.0时,消解器会发出蜂鸣声来提醒用户,温度已经准备好,可以使用，按[▲]键或[▼]键停止蜂鸣;

（2）量取2.5ml的蒸馏水放入0号反应管,再量取2.5ml水样放入1号反应管中，分别向两只反应管中同时加入0.7ml的D试剂,再分别向两个管中加入4.8ml的E试剂，如不匀，摇匀后放入消解器中，按[10分]键；（管中液体一定要均匀，否则会造成喷溅）

（3）打开COD测定仪主机开关（注意打开开关时，仪器上方盖必须为闭合状态），屏幕显示:

5秒后自动进入测量状态；

（4）当10分钟到，消解器发出蜂鸣声表示消解完毕，取出反应管放入随机的冷却架中,按[2分]键,当2分钟到蜂鸣器响;

（5）向两支反应管中分别加入2.5ml蒸馏水混匀(一定要摇匀)后，放入水冷槽中冷却2分钟;

（6）擦干反应管的表面，将比色皿标记为0、1号，将反应管中的液体分别对应全部倒入0和1号比色池中;

（7）将0号比色皿放入比色槽中,闭合上盖,屏幕显示:

屏幕显示： T小于100.0，A小于1.000,Kn=3  Kv跟Kn有关

（8）按[空白]键，屏幕显示:

（9）将0号比色皿取出,将黑体置零块放入比色槽中,闭合上盖,屏幕显示:

（10）按[置零]键，屏幕显示:

（11）将黑体置零块取出，将1号比色皿放入比色槽后，闭合上盖，屏幕显示:

此时屏幕中“C=”后显示的数据即为测定数值。

此时可以对此数据分别进行以下操作，也可继续比色，测定其他水样。

（12） 按[打印]键，打印机会打印出当前的数据；

（13）按[保存]键，屏幕显示:

操作过程（表格描述）

| 针对不同浓度COD废水取样方法 |
| --- |
| 浓度范围 | 取样操作（ml） | 应用曲线 |
|  | 取原样 | 加蒸馏水 |  |
| 1 | 5~1200 mg/L | 2.5 | ←0 | 03 |
| 2 | 100~2500 mg/L | 1 | ←1.5 | 04 |
| 3 | 250~5000 mg/L | 0.5 | ←2 | 05 |
| 4 | 0.5-10 g/L | 0.2 | ←2.3 | 06 |
| 为减少误差，强烈建议用户使用第1种取样方法！！！ |

| 操作步骤 | 水样氧化消解过程 |
| --- | --- |
|  | 打开消解器开关 | 等待大约20-30分钟左右，消解器温度上升到165时，蜂鸣提醒 |
|  | 向编号反应管 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
|  | ↑ 依次加入2.5ml | ↑ 蒸馏水 | ↑ 水样 | ↑ 水样 | ↑ 水样 | ↑ 水样 | ↑ 水样 |
|  | ↑ 依次加入D试剂 | ↑ 0.7ml | ↑ 0.7ml | ↑ 0.7ml | ↑ 0.7ml | ↑ 0.7ml | ↑ 0.7ml |
|  | ↑ 依次加入E试剂 | ↑ 4.8ml | ↑ 4.8ml | ↑ 4.8ml | ↑ 4.8ml | ↑ 4.8ml | ↑ 4.8ml |
|  | 全部依次放入消解器 |
|  | 按[10分]键 |
|  | 打开比色计开关（注意仪器盖必须为闭合状态） |
|  | 10分钟后,蜂鸣器响,依次将反应管取出放入冷却槽中 |
|  | 在空气中冷却约2分钟后 |
|  | 向编号反应管 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
|  | ↑ 加入蒸馏水 | ↑ 2.5ml | ↑ 2.5ml | ↑ 2.5ml | ↑ 2.5ml | ↑ 2.5ml | ↑ 2.5ml |
|  | 摇匀后,放入随机的水冷槽中. |
|  | 在水中冷却2分钟至室温, 取出擦干,准备比色出值 |

比色过程

| 1、 | 将反应管中的液体依次分别倒入对应的比色皿; |
| --- | --- |
| 2 | 将0号比色皿放入比色槽中，闭合上盖，屏幕显示: |  |
| 3 | 按[空白]键,屏幕显示; |  |
| 4 | 将0号比色皿取出,将黑体置零块放入比色槽中,闭合上盖,屏幕显示: |  |
| 5 | 按[置零]键，屏幕显示: |  |

| 6 | 将黑体置零块从比色槽中取出,放入1号比色皿，闭合上盖，屏幕显示: |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | “C=”后面的数字为测定结果，重复第6步，可读出其他水样数值 |

七、仪器功能详解(***代表任意数值,)

- 修改消解器设定温度

- 校正消解器温度

- 修改消解器定时提醒时间

- 查看历史记录

- 保存数据

- 打印当前值

- 打印单一历史记录

- 打印所有历史记录

- 选择曲线

- 手动修改曲线参数

- 自动校正曲线参数

- 修改系统时间和日期

- 高级应用——自动设置回归曲线

- 打印机换纸和更换色带

1、修改消解器设定温度

当左侧灯为绿色时，直接按[▲]键或[▼]键调整即可

2、校正消解器温度

例：当实际温度(将温度计放入消解孔测量出的温度)比仪器显示温度高10度时，将显示温度提高10度即可，长按[▼]键，将显示的数字修改为加上10以后的数字；（如本来是3，调整到13）长按[▲]键，即保存退出；

3、修改定时提醒时间

在“温度灯”为绿色时，长按[X分钟]键，显示数字，按[▼] [▲]键修改需要的定时时间,长按[X分钟]键保存退出;

| 4、查看历史数据 |
| --- |
| 按[查看]键 屏幕显示: |  | 按▲ 和 ▼选择需要查看的数据，按[测量]回到测量状态 |

5、保存数据

按[保存]键，出现历史数据界面后会自动返回测量状态

| 6、打印当前值 |
| --- |
| 按[打印]键 |  | 打印当前的T/A/C |
| 7、打印单一历史数据 |
| 按[查看]键 屏幕显示: |  | 按▲ 和 ▼选择需要打印的结果，按[打印]键即可， |
| 8、打印所有历史数据 |
| 按[查看]键 屏幕显示: |  | 长按[打印]键5秒钟，自动依次打印历史数据 |

| 9、 选择曲线 |
| --- |
| 在任何状态，按[曲线]键，进入“选择曲线”屏幕显示: 1、按[▲][▼]键来选择所需要的曲线后按[确认]键; 2、可以直接选择: a.先按[删除]键,删除原曲线 b.再直接输入需要的曲线数字，然后按[确认]键 |  |
| 10 、手动修改曲线参数(假设要把56号曲线由1000.0修改成0.568) |
|  | 先照上步选择到56号曲线 |  |
|  | 1、在任何状态下按[取消]键，显示“连华科技 5B-3C”界面 2、再按[设置]键 3、按[▼]键来选择“修改曲线参数”屏幕显示： |  |
|  | 4、按[确认]键，屏幕显示： | 按[删除]键，直到删完所有的数字后，再输入0.568后按[确认]键 |
| 11、自动校正曲线参数（直接输入已知数值，仪器自动计算曲线并保存） |
|  | 1、先选择需要修改的曲线 | （见“选择曲线”） |
|  | 2、在测量状态下，按[校正]键，屏幕显示: | 按[删除]键，直到删完所有的数字后，在输入已知的数值，按[确认]键，仪器自动计算出曲线并保存退到测量状态。 |

| 12、修改系统时间 |
| --- |
|  | 1、按[取消]键，显示“连华科技 5B-3C”界面 2、按[设置]键，屏幕显示： |  |
|  | 3、按[确认]键，屏幕显示： | 按[删除]键，直接用数字键输入日期和时间，用[▼] [▲]进行移位操作 按[确认]键保存退出 |

13、高级应用——自动设置回归曲线

本仪器所含曲线99条，其中有9条智能曲线，这9条曲线的设定可以自动设定，无须用户进行计算，特别应用于精度要求较高的科研单位。

一、用途：

用户测定某种指标的曲线不是直线时；

用户希望自动计算曲线时；

二、曲线号：91-99，

当选择91-99号曲线中的任意一条曲线时，表明选择了一条智能曲线，用户可以根据自身需要自行设定曲线用途。

三、设定方法：

现需要自行设定第91条曲线，并且能够进行5点回归

准备好已知浓度的待比色样品（不多于5个）由小到大进行编号为0、1、2、3、4、▪▪▪（0为空白溶液）

操作方法:

准备需要标定的样品,对比色皿进行编号

例如：

| 编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标样 | 0 | 50 | 100 | 150 | 300 | 400 |

操作方法

| 编号 | 内容 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机预热15分钟 |  |
| 2 | 按[曲线]键，进入选择曲线：选择91-99任意一条曲线，假如选择第91条曲线； | 按[删除]键后，输入数字“91” |
| 3 | 进入第“91”条曲线后，屏幕显示: |  |
| 4 | a. 按[确认]键，退到测量状态 b.把0号样品池放入比色栏,闭合上盖，按[空白]键，屏幕显示： |  |  |

| 5 | 按[取消]键,显示“连华科技”界面后，按[设置]键，屏幕显示： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 按[▼]键来选择“曲线拟合”后按[确认]键,屏幕显示： |  |  |
| 7 | 按[确认]键，屏幕显示： |  |  |
| 8 | 放入1号样品,稳定5秒钟后,长按[测量]键,屏幕显示： |  | 先按[删除]键,将所有数字删除,再输入“50”后，按[确认]键，此时观察K1发生变化，仪器自动计算出数值 |

| 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 把2号样品池放入比色栏,闭合上盖, 按[▼]键，屏幕显示： |  |  |
| 11 | 长按[测量]键,屏幕显示： |  | 先按[删除]键,将所有数字删除,再输入“100”后，按[确认]键，此时观察K2发生变化，仪器自动计算出数值 |
| 12 |  |  | 按上述方法依次放入3、4、5号样品，并依次输入数值，仪器自动计算出曲线 |
| 13 | 长按[保存]键,屏幕显示： |  | 假设： 1号曲线为**** 2号为#### 3号为￥￥￥￥ 4号为++++ 5号~~~~~ |
| 14 | 重新开机，新的曲线才能够使用！ |  |

15、如何安装打印机纸和色带

打印机更换纸圈及色带操作非常简单,不需要取出整个打印机,轻按打印机面板上的弹出键,即可完成纸卷和色带的更换. 操作的过程如下：

1．打印纸安装

①稍用力按下右下方的弹出按键(图1)。

②向上抬起机头架子(图2)。

③从打印机上取下空纸轴。将纸轴的两端支架稍向外用力即可轻松取下纸轴（图3）。

图1                               图2

图3                                       图4

④将新纸卷套在纸卷轴上（如图3，4）。

⑤按SEL键使绿色指示灯熄灭,再按一下LF键使打印机芯转动，将纸送入机芯上的进纸口，纸会徐徐进入，务必将打印纸从前盖板的出纸口中穿出, 出纸应留有一定长度。注意打印纸的边缘要整齐。

2．安装色带

色带盒在打印机出厂时已经装好，更换按下列步骤进行:

①稍用力按下右下方的弹出按键。

②将打印机芯前盖板向上翻开，即可更换色带盒；

.

八、曲线的妙用

一、多种不同浓度的水样测定：

很多用户，尤其是科研单位、大型企业用户在测定水中各项指标时，时常会发现一个问题，就是在使用光度法在测定各项指标时，用同一个曲线来进行测定不同成分的废水时，会存在差别，看似像系统误差，以前我们的解决办法是将从仪器中的读数直接乘以一个矫正系数后再记录下来作为测定数据，这样做非常麻烦；

现在不用了，当遇到这样的问题，直接应用我们为用户提供的备用曲线（20-89）即可轻松解决这个问题。

例如一个药厂的污水处理厂，在污水处理的各个不同的过程中，浓度差别很大，在测定之前需要分别进行稀释20、10、5、2倍后测定，那么怎样来灵活应用仪器来进行测定呢？

1、分别选择31、32、33、34号曲线分别指向20、10、5、2的稀释倍数，

2、计算出分别乘以各稀释倍数后的曲线数值，假设稀释前的数值为1505，那么稀释20倍的数值为30100，因为仪器的曲线数值在0.001-9999之间,这样可以将第31条曲线修改为30.1，等打印出来的数值，将mg改为g即可。

3、以上面的方法，第32条曲线改为15.5，单位为g，第33条曲线为7525，打印单位不变，第34条曲线为3010，打印单位不变，

4、以后再进行测定不同的排放口水样的时候，直接选择不同的曲线测定即可。

二、存在相对偏差时的应用

还有一些用户可能会发现这样的情况，就是仪器测定标样时非常准确，在测定具体的某种水样时会有一些偏差，所测定的数值与回流法相比统一偏小或者统一偏大，当遇到这种情况的时候，备用曲线就能解决这样的问题，选择一个备用曲线，将这个曲线的数值调整为合适的曲线即可。

例如：一个焦化厂在测定过程中，发现其中一个车间排放的废水测定的数值与回流法的数值总偏小8%左右，这是可以选择一条曲线专门用来测定这个车间的废水，曲线的具体修改方式为：

1、查看正常的曲线数值，按[曲线]键，显示1505（假设），按[取消]退出。

计算：1505*1.08=1625

2、按[曲线]进入“选择曲线”按[删除]键，重新输入数字“41”，按[确定]键，这时已经选择第41条曲线；

3、在开机显示＂连华科技＂状态下按[设置]键（如在测量状态下需按取消键退回到开机状态），进入系统设置，按[▼]键选择“修改曲线参数”，将数值调整为1625后，按[确定]键保存退出，以后在测定这个车间的污水时可以直接调用41条曲线即可。

三、内置曲线的恢复功能

许多用户可能在使用过程中会遇到这样的问题，就是反复修改内置的曲线后，最后又忘记了厂家的最初始的曲线值，造成麻烦，我们提供了一项这样的功能，就是能够恢复出厂前的曲线，具体操作是：

1、在开机显示“连华科技”状态下，按[设置]键，按[▼]键选择调取初始参数，按[确定]键屏幕会显示仪器自动恢复出厂前曲线的设置过程，并恢复初始的曲线值。

！！！2、进行此操作会自动清除用户在以前进行的修改工作，所以在使用此功能前应先将自行设定的曲线数值进行记录。

九、注意事项

1. 实验之前须对主机进行预热，通常开机预热时间在15 -20分钟为益.为了保证仪器寿命和稳定性,比色完成后及时关闭。因此每次进行消解时打开主机预热,比色完成后关闭.

2. D试剂使用的定量器，时间长不用容易粘住。所以，如一周内不用时可用蒸馏水冲洗干净。

3. 在操做中为达到C值的准确性和同一性，在每次用空白进行置零和置满时，打开（闭合）比色栏盖子T值就算是显示为0（100）都需要重新置零和置满一次；进行比色时，比色皿最好统一靠在比色栏的同一位置。

5. 实验用过的反应管，无须用洗涤剂冲洗，一般先用自来水后用蒸馏水冲洗烘干备用，以防洗涤剂粘附在内壁，影响测定结果。

6. 对于多个样品连续测定时，将测过的比色皿中溶液从一角倒掉，用蒸馏水清洗后小心甩净，即可倒入新的待测溶液，由此引入的误差在允许范围之内，为了使误差减得更小，测定时，水样的COD值可从小往大做。反应液倒入比色皿后，因有细小气泡上浮，影响数显波动，当数字稳定后，再读数。

7. 比色测定之前，应检查比色皿看窗是否干净，除了目测外，可检查每个比色皿的光密度A，测其相对值是否一致；从比色皿倒溶液时，不要将溶液溅到比色皿透光的看窗上。

8、反应管在消解时发生喷溅时，请检查：

a.配置完试剂E后，没有及时移入细口瓶，在空气中放置时间太长

b.水样加入试剂后，没有充分摇匀，液体分层；

c.硫酸纯度不够（要求分析纯以上）。

# Text boxes

—0

—1

—2

—3

—4

—5

定位滑块

定

量

器

定

量

帽

—0

—1

—2

—3

—4

—5

—0

—1

—2

—3

—4

—5

用过硫酸钾或硝酸（高氯酸）为氧化剂，将未经过滤的水样消解，用钼酸铵分光光度来测定总磷

—0

—1

—2

—3

—4

—5

#### 输入保存文件名

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| A1=**** | K1=**** |
| A2=#### | K2=#### |
| A3=￥￥￥￥ | K3=￥￥￥￥ |
| A4=++++ | K4=++++ |
| A5=~~~~~ | K5=~~~~~ |

| 回归曲线 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| T2=#### | A2=#### |
| K2=***** | C2=100 |

| 回归曲线 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| T2=#### | A2=#### |
| K2=1010 | C2=#### |

| 回归曲线 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| T2=0.0 | A2=0.000 |
| K2=1010 | C2=□ |

| 回归曲线 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| T1=**** | A1=***** |
| K1=**** | C1=50 |

| 回归曲线 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| T1=**** | A1=***** |
| K1=1010 | C1=***** |

| 回归曲线 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010 |
| T1=0.0 | A1=0.000 |
| K1=1010 | C1=□ |

| 连华科技 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010.0 |
| A1=0.200 | K1=1010.0 |
| A2=0.400 | K2=1010.0 |
| A3=0.600 | K3=1010.0 |
| A4=0.800 | K4=1010.0 |
| A5=1.000 | K5=1010.0 |

系统设置 系统时间 修改曲线参数 曲线拟合 调取初始参数

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

| 连华科技 |
| --- |
| C=0.000mg/L |
| T=100.0 | A=0.000 |
| Kn=91 | Kv=1010 |

| 连华科技 |
| --- |
| No.：91 | Kv=1010.0 |
| A1=0.200 | K1=1010.0 |
| A2=0.400 | K2=1010.0 |
| A3=0.600 | K3=1010.0 |
| A4=0.800 | K4=1010.0 |
| A5=1.000 | K5=1010.0 |

| 选择曲线 |
| --- |
| 曲线号： | 3 |
| 曲线值： | 1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=9999mg/L |
| T= 0.0 | A=9999 |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=9999mg/L |
| T=0.0 | A=9999 |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

连 华 科 技 DATE：06-11-11 TIME：11-11-11 TEL：010-89525916

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

系统设置 系统时间 修改曲线参数 曲线拟合 调取初始参数

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

校 正 曲 线 曲线号： 56 浓度值： 1000.0

修改曲线 曲线号： 56 曲线值： 1000.0

| 系统设置 | 系统时间 |
| --- | --- |
|  | 修改曲线参数 |
|  | 曲线拟合 |
|  | 调取初始参数 |

| 选择曲线 |
| --- |
| 曲线号： | 3 |
| 曲线值： | 1505.0 |

| 历史数据 |
| --- |
| No.: | **/** |
| Kn: | ** |
| DATE: | **-**-** |
| TIME: | **-**-** |
| Data: | ***.** |

| 历史数据 |
| --- |
| No.: | **/** |
| Kn: | ** |
| DATE: | **-**-** |
| TIME: | **-**-** |
| Data: | ***.** |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 历史数据 |
| --- |
| No.: | **/** |
| Kn: | ** |
| DATE: | **-**-** |
| TIME: | **-**-** |
| Data: | ***.** |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=0.000mg/L |
| T=100.0 | A=0.000 |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

测定结果

时间：时-分-秒

日期：年-月-日

调用曲线号

保存总数

保存位置

| 历史数据 |
| --- |
| No.: | **/** |
| Kn: | ** |
| DATE: | **-**-** |
| TIME: | **-**-** |
| Data: | ***.** |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**.* | A=**.* |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=0.000mg/L |
| T=100.0 | A=0.000 |
| Kn=3 | Kv=1505 |

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=3 | Kv=1505 |

|  | 连华科技 |  |
| --- | --- | --- |
| 空白 1 | 打印 2 | 通信 3 | 测量 4 |
| 曲线 5 | 时间 6 | 查看 7 | 保存 8 |
| 校正 9 | ▲ | 设置 。 | ▼ |
| 置零 0 | 取消 | 删除 | 确定 |

机芯进纸口

曲线值

吸光度

曲线

透过率

浓度

| 连华科技 |
| --- |
| C=****mg/L |
| T=**** | A=*** |
| Kn=** | Kv=***** |

连华科技

5B-3C

TEL:0931-7326600

TEL:010-89525916